## Slide 1: Spectromètres à électrons pour la caractérisation de compteurs à scintillation
,
C.Cerna
Journée
Instrumentation
2015

## Slide 2: Sommaire
Origine et spécification du besoin
Principe de fonctionnement
Source d’électrons
Spectromètre à électrons
Trigger, Acquisition et Automatisation
Performances
Caractérisation des Modules Optiques du Calorimètre de SuperNEMO

## Slide 3: Origine du besoin
Plusieurs milliers de scintillateurs (Dubna) à caractériser

## Slide 4: Spécifications
L’objet à caractériser
Scintillateur plastique + phorotomultiplicateur
[10-20] cm par pas de 1cm
[0.1 - 3] MeV
Résolution 15%[NEMO3]  7-8%[S-NEMO] FWHM @ 1 MeV
Objectif :
Délivrer un faisceau colimaté d’électrons
Gamme d’énergie [0.2 - 2] MeV
Résolution : 1% FWHM @ 1MeV
Non-Linéarité <<1%
Scanner une surface de 2m x 1m au pas de 1mm

## Slide 5: Principe de fonctionnement
Blindage
magnétique
Trigger sur faisceau
Colimateur
Émetteur β-
Champ magnétique
Boite Noire
Photodétecteur
Scintillateur

## Slide 6: La source d’électrons
Une source de 370MBq de 90Sr/Y
 Émetteur bêta pur

## Slide 7: Le spectromètre
B
Cavité de 60mm
Champ bobine de qq 10 G
 qq 1000 G dans la cavité

## Slide 8: Le spectromètre
2m
Un système de scanning
[2m x 1m]

## Slide 9: Trigger, Acquisition et Automatisation
Sans trigger de faisceau Avec Delta-E

## Slide 10: Trigger, Acquisition et Automatisation

## Slide 11: Trigger, Acquisition et Automatisation
Acquisition :
Numérisation du signal pour traitement hors ligne
 Carte d’acquisition MATACQ 32 [LAL-DAPNIA]
2Gs/s sur une durée de 1.25µs
12 bit / 1V (250µV LSB)
Trigger externe
En cours d’upgrade vers Wavecatcher (soutien photodétection)
Automatisation :
Acquisition – Monitoring – Déplacement - BDD

## Slide 14: Performances
1.0MeV
0.8MeV
0.6MeV
0.4MeV
0.2MeV
1.2MeV
1.4MeV
1.6MeV
1.8MeV
x,y~3mm
Energy range [0.4-2.0] MeV
FWHM @ 1 MeV = 1,0 0,2 %
Calibration :
Si Diode
207Bi

## Slide 15: Caractérisation des Modules Optiques du Calorimètre de SuperNEMO
Charged particles trajectories
Decay vertex
Particle energy & TOF
Segmented calorimeter
Modular thin ββ source foil
tracking volume
tracking volume
Segmented calorimeter
B field

## Slide 16: Caractérisation des Modules Optiques du Calorimètre de SuperNEMO
Calorimètre Principal :
520 Modules Optiques
  Resolution ≲ 8%[FWHM] /√E[MeV]
  note : NEMO3 ≃ 16%[FWHM] /√E[MeV]
  Time resolution 300 ps (σ) @ 1 MeV
  No ageing in 5 years
  Gain survey with an accuracy < 1%
  Low background PMT (Radon emanation)
  Low backscattering
  4π γ tagging 50% @ 500 keV
  10L ENVINET polystyren scintillator
  R5912-03mod HAMAMATSU 8’’ low radioactivity PMT
  Teflon and mylar wrapping

## Slide 18: Caractérisation des Modules Optiques du Calorimètre de SuperNEMO

## Slide 19: Caractérisation des Modules Optiques du Calorimètre de SuperNEMO
10L volume
10 000 γ/MeV
  Highly uniform Light Yield
Polystyrene scintillator
8 stages  G = 2E5 - 1E6
QE > 30% @ 420nm
High uniformity
New 8’’ PMT (R5912-03 mod02 )

## Slide 20: Caractérisation des Modules Optiques du Calorimètre de SuperNEMO
PRAGUE

## Slide 21: Nombreuses autres utilisations…
Développement de simulation optique dans Geant 4
Essais de qualification d’un prototype d’appareil de radioprotection bêta
Etude de fenêtre d’entrée sur Germanium
Vérification de performances de scintillateurs
…