## Slide 1: Reunion physique 04/03/2009 M. Chefdeville
Performances chambres beta2
Source/collimateur boite test
Mesures environnementales

## Slide 2: Performances chambres β2
Efficacite de collection
  Fonction croissante du rapport des champs FR
  Plateau pour FR>100
Gain (dans le gaz)
Resolution en energie

## Slide 3: Performances chambres β2 (+ DIRAC)
Efficacite de collection
  Fonction croissante du rapport des champs FR
  Plateau pour FR>100
Gain (dans le gaz)
  Preamp ORTEC – Np = 230 e-
  Varie peu avec la chambre
  Gain max ~ 3.104
  ~ 140 fC
Resolution en energie

## Slide 4: Performances chambres β2 (+ DIRAC)
Efficacite de collection
  Fonction croissante du rapport des champs FR
  Plateau pour FR>100
Gain (dans le gaz)
  Preamp ORTEC – Np = 230 e-
  Varie peu avec la chambre
  Gain max ~ 3.104
  ~ 140 fC
Resolution en energie
  Limite statistique: 12 % FWHM
  Certainement domine par bruit electronique
17 % FWHM
27 % FWHM

## Slide 5: Boite test: collimation/source
Objectif:
  Quantifier variations gain sur la surface de la grille
    Taux d’acquisition de 2 kHz
    preamp + ADC + Centaure
  Reponse des pads (?)
Source:
  Collimation
  Activite
Gas
source
thickness
diameter
10 mm
5 mm

## Slide 6
55Fe conversion rate in gas
R ~ Scollimator . exp(-thick/λ)
  λ ~ 20 cm: mean free path of 5.9 keV X-ray in air
  Scollimator: source area facing the gas (4 mm max)
Leakage of primary e- (if collimation not narrow enough)
  Unavoidable
  Calculation by numerical integration
  Set limit to 1 e- out of the 230 expected upon 5.9 keV X-ray conversions: that is 0.5 %
Rate normalized to 1 Hz
Optimal configurations (attenuation < 0.6):
- diameter = 3.5 mm and thickness = 45 mm
- diameter = 3.0 mm and thickness = 30 mm
- diameter = 4.0 mm and thickness = 85 mm
Activity below 1 MBq OK

## Slide 7
Optimal configurations (attenuation < 0.6):
- diameter = 3.0 mm and thickness = 30 mm
- diameter = 3.0 mm and thickness = 49 mm

## Slide 8: Etude environnementale
Objectif:
  Quantifier impact des variations de
    Flux
    Temperature
    Pression
  Sur la charge primaire et le gain
    Monitoring de la position du pic du fer (gain seulement)
      Source de 55Fer
    Monitoring du courant de grille (primaire+gain)
      Source de 90Sr

## Slide 9: Premieres mesures
Variation du pic du fer avec le flux