## Slide 1: Reunion physique 17/03/2009 M. Chefdeville
Premiers tests dans les melanges Ar/CO2
Calibration du dispositif experimental
Mesures environnementales

## Slide 2: Premiers tests Ar/CO2
Historique
  Semaine 10
    bouteille premelangee Ar/iso 95/5 vide
  Semaine 11
    Commande nouvelle bouteille Ar/iso 95/5
    Reception de 3 debitmetres massiques calibres au CERN
    Integration des debimetres a la baie de gaz
    Connections de 2 bouteilles Ar et CO2
Baie de gaz:
  Bouteilles -> Debitmetres -> Rotametres -> Chambres -> Bulleurs
  Flux(debitmetres) = Somme des flux (rotametres)
Premiers tests:
  Courbes de gain et de collection
  Ar/CO2 80/20, 90/10, 95/5

## Slide 3: Premiers tests Ar/CO2
Ar/CO2: melange “froid”
  Tensions plus elevees que dans l’Ar/iso
  450-600 en fonction du % de CO2
Gain max
  8000 dans Ar/CO2 95/5
  12000 dans Ar/CO2 90/10 & 80/20
  20000 dans Ar/iso
Collection
  “plateau” pour rapport des champs > 100
  Structure inexpliquee

## Slide 4: Calibration du dispositif experimental
Motivations
  Mesure coups d’ADC (or ADU) -> Charge deposee
  Predictions de l’efficacite a un seuil donne
Tests faisceaux 2008 avec GASSIPLEX
  MPV Landau ~ 40 ADU
Lecture PADS: preamp-ADC
Calibration des GASSIPLEX (voir presentation 2 semaines)
  4.85 +/- 0.07 ADU/fC
  Faible dispersion des gains (< 2%)
Lecture MESH: preamp- ampli-ADC
Necessaire aux mesures de gain + seconde calibration
  2.32 +/- 0.07 ADU/fC

## Slide 5: Calibration du dispositif experimental
Mesure du spectre du 55Fe avec les 2 lectures
  Collimation 2 cm diameter
  Irradie surface de 4 pads
Pic du fer
  MESH: 162.5 +\- 0.7 fC
  PAD: 161.1 +\- 0.3 fC
  Tres bon accord

## Slide 6: Mesures environnementales
Etude du gain et de la resolution en fonction de la pression, temperature, flux de gaz
Commencee il y a 3 semaines avec Ar/iso 95/5
Interrompue il y a 2 semaines
Reprise ce week end avec Ar/CO2 80/20

## Slide 7: Mesures environnementales