## Slide 1
DES STANDARDS PAR IMPLANTATION DE GAZ RARES
POUR LES GEOSCIENCES
(Analyse G.R.)
Laurent Zimmermann (CRPG)
Pierre Henri Blard (CRPG)
Bernard Marty (CRPG)
But :
- Contrôler/calibrer les standards naturels gazeux
- Améliorer la justesse des analyses élémentaires
et isotopiques
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030
(Implantation G.R.)
Jean Duprat (IMPMC/IJCLab)
Dominique Ledu (IJCLab)
Cyril Bachelet (IJCLab)
Julien Rojas (IJCLab)

## Slide 2
Les gaz rares en géosciences
3He, 4He
20Ne, 21Ne, 22Ne
36Ar, 38Ar, 40Ar
78-86Kr
124-136Xe
▪ Excellents traceurs pour les sources
▪ Géochronologie
K/40Ar, Ar/Ar
▪ Thermochronologie
(U-Th-Sm)/4He, Ar/Ar
▪ Datation par les nucléides cosmogéniques
(3He, 21Ne, 38Ar)
Déterminer la concentration et la composition isotopique
des gaz rares
▪ Extraire ss UHV les G.R. d’une roche (chauffage, ablation, broyage)
▪ Purifier les gaz
▪ Mesurer les gaz rares par S.M.
▪ Comparer les signaux électriques avec celui d’un standard gazeux
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030

## Slide 3
Comment obtenir un standard de gaz ?
▪ Prendre un aliquote d’air
▪ Mesurer la pression
▪ Purification / séparation
Y-a-t-il un fractionnement isotopique et/ou élémentaire ?
Y-a-t-il une fuite au niveau des vannes d’isolement ?
PAr ≈ 10-4 mbar
PHe ≈ 10-4 mbar
PNe ≈ 10-6 mbar
PKr ≈ 10-8 mbar
PXe ≈ 10-8 mbar
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030

## Slide 4
Comment contrôler périodiquement la justesse de la composition
des standards gazeux ?
Mesurer la concentration & la composition isotopique dans des échantillons de référence
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030

## Slide 5
① Air : Mesurer les G.R. dans un aliquote (qq cm3)
- exige une purification robuste
- protocole analytique très long
- Risque de fractionnement lors de la purification ?
Comment contrôler périodiquement la justesse de la composition
des standards gazeux ?
Mesurer la concentration & la composition isotopique dans des échantillons de référence
Où trouver des échantillons de référence ?
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030

## Slide 6
② Les standards de roche
- 1 standard de pyroxène (CRONUS-P) [Blard et al. 2015]
- 3He et 4He connus à +/- 2.8% et 5.2%
- Dispersion interlabo > 5%
- 2 standards de quartz (CRONUS-A et CREU-1) [Vermeesch et al., 2015]
- 21Ne connu à +/- 3%
- Quelques standards 40Ar* connus à qq % [Jourdan et Renne, 2007]
Comment contrôler périodiquement la justesse de la composition
des standards gazeux ?
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030

## Slide 7
② Les standards de roche
- 1 standard de pyroxène (CRONUS-P) [Blard et al. 2015]
- 3He et 4He connus à +/- 2.8% et 5.2%
- Dispersion interlabo > 5%
- 2 standards de quartz (CRONUS-A et CREU-1) [Vermeesch et al., 2015]
- 21Ne connu à +/- 3%
- Quelques standards 40Ar* connus à qq % [Jourdan et Renne, 2007]
Comment contrôler périodiquement la justesse de la composition
des standards gazeux ?
Bilan
4 isotopes pour la calibration connus à +/- 3 à 5 %
Comment vérifier la composition isotopique ?
Comment contrôler les standards Kr et Xe ?
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030

## Slide 8
Développer des standards par implantation contrôlée de gaz rares
dans des feuilles métalliques
Les objectifs sont ambitieux :
① Une précision sur les teneurs implantées (mol/mm2): < 2%
② Une précision sur la composition isotopique implantée < 1%
③ Développer des standards Kr et Xe
Améliorer la justesse des standards gazeux
et donc
Améliorer la justesse des mesures sur les échantillons
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030

## Slide 9
Protocole analytique (Projet: IONBRUSH, Pi J. Duprat, MITI 2019)
▪ Implantation
Plateforme SCALP-SIDONIE (40 KV)
IJClab (ex-CSNSM)
S = 0.79 cm2
Doses = 109-1014 at.cm2
Mesure du courant (FC)
2
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030
1
▪ Choix du matériel: Sn
Blanc négligeable
Tfusion = 231.9°C
N°at. = 50
▪ Découpe des cibles (1mm2)
▪ Mesure des surfaces
2 méth. Optiques
Interféromètre
Précision : ≈ +/- 0.5%
3

## Slide 10
▪ Extraction des gaz ss UHV
T = 1000°C
Rdt = 100%
4
5
Purification / Séparation des gaz
6
Analyse par spectrométrie de masse
▪ He (SFT)
▪ Ne/Ar (Noblesse)
▪ Kr/Xe (Helix MC)
Protocole analytique (Projet: IONBRUSH, Pi J. Duprat, MITI 2019)
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030

## Slide 11
Résultats préliminaires
(Projet: IONBRUSH, Pi J. Duprat, MITI 2019)
Concentrations
2 cibles Xe1 (n=9) et Xe2 (n=14) analysées
Homogénéité d’implantation/cible à +/- 2%
Repro. d’implantation (moy) à +/- 2%
Très bonne concordance avec les doses mesurées et
implantées à l’IJClab (ex-CSNSM)
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030

## Slide 12
Résultats préliminaires
(Projet: IONBRUSH, Pi J. Duprat, MITI 2019)
Concentrations
2 cibles Xe1 (n=9) et Xe2 (n=14) analysées
Homogénéité d’implantation/cible à +/- 2%
Repro. d’implantation (moy) à +/- 2%
Très bonne concordance avec les doses mesurées et
implantées à l’IJClab (ex-CSNSM)
Isotopie
1 cible analysée Xe-2 (n=14)
Reproductibilité sur tous les rapports à +/- 0.5%
Très bonne concordance avec les rapports mesurés et
implantés à l’IJClab (ex-CSNSM)
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030

## Slide 13
Stratégie future
(Projet STANDARD, Pi P.-H. Blard, MITI 2020)
CRPG – IJCLab
②
Mieux contraindre l’implantation des gaz rares :
Effet de la fluence sur l’implantation : perte par diffusion ? (He et Ne)
…
①
Multiplier les sessions d’implantations en Kr et Xe pour vérifier la repro.
des implantations
③
Poursuivre le Développement des standards He, Ne et Ar
④
Proposer ces nouveaux standards aux laboratoires internationaux
Prospective GT12 IN2P3 2020-2030