## Slide 1
Conception D’un Moniteur Faisceau Basé Sur L’utilisation De Détecteurs Diamants Pour Le Contrôle En Ligne De Faisceaux Pulsés
ML. Gallin-Martel, A. Bes, G. Bosson, J. Bouvier, J. Collot, D. Dauvergne, S. Curtoni, L. Gallin-Martel, A. Ghimouz, Ch. Hoareau, A. Lacoste, S. Marcatili, JF. Muraz, F. Rarbi, O. Rossetto, N. Rosuel, L. Tribouilloy, M. Yamouni : LPSC Grenoble
J. F. Motte, L. Abbassi : NEEL Grenoble
J. F. Adam : STROBE Grenoble
A. Guertin, F. Haddad, C. Koumeir, F. Poirier, V. Métivier, N. Servagent :
ARRONAX et Subatech Nantes

## Slide 2
Développement de nouvelles générations d'accélérateurs d'ions :
  Pour la physique nucléaire et des hautes énergies,
  les applications médicales : hadronthérapie, radiothérapies X ou par rayonnement synchrotron et flash thérapies
  surveillance très précise du faisceau avec un comptage rapide dans un environnement fortement radiatif.
Les qualités intrinsèques du diamant : rapidité, faible courant de fuite, excellent SNR, résistance aux radiations
  un excellent candidat pour répondre à de telles exigences de monitorage sur une large gamme dynamique d'une fraction de pA (particule unique) jusqu’au µA.
Développement d’un moniteur pour faisceaux pulsés R&T transverse DIAMTECH :
collaboration LPSC SUBATECH ARRONAX,
        équiper une ligne faisceau opérant en mode pulsé discontinu
        applications à la radiolyse et exploration des techniques de thérapies « flash» en applications médicales
Le contexte

## Slide 3
Les détecteurs diamants
  Performances attendues
  Instrumentation détecteur
  Performances mesurées en tests en faisceaux : GANIL ARRONAX ESRF
Moniteurs faisceaux diamants : contrôle en ligne de faisceaux
  Etat de l’art
  Focus sur des R&D en cours
R&D moniteur faisceau diamant contrôle en ligne de faisceaux pulsés : prospectives à 10 ans
  Objectifs 2020-2030
  Premières preuves de concept et de faisabilité établies
Conclusion et perspectives

## Slide 4
Les détecteurs diamants
  Performances attendues
  Instrumentation détecteur
  Performances mesurées en tests en faisceaux : GANIL ARRONAX ESRF
Moniteurs faisceaux diamants : contrôle en ligne de faisceaux
  Etat de l’art
  Focus sur des R&D en cours
R&D moniteur faisceau diamant contrôle en ligne de faisceaux pulsés : prospectives à dix ans
  Objectifs 2020-2030
  Premières preuves de concept et de faisabilité établies
Conclusion et perspectives

## Slide 5
Caractéristiques à 300 K
 | Diamant | Silicium
Résistivité (Ω.m) | > 1013 | 2.3 107
Gap (eV) | 5.5 | 1.1
Energie création paire e-/h (eV) | 13.1 | 3.6
Energie de déplacement (eV) | 43 | 25
Mobilité des porteurs (cm².V-1.s-1) | > 2000 | 800 – 1400
Conductivité thermique (W.cm-1.K-1) | 18 | 2
 | Diamant | Silicium
Résistivité (Ω.m) | > 1013 | 
Gap (eV) | 5.5 | 1.1
Energie création paire e-/h (eV) | 13.1 | 3.6
Energie de déplacement (eV) | 43 | 25
Mobilité des porteurs (cm².V-1.s-1) | > 2000 | 800 – 1400
Conductivité thermique (W.cm-1.K-1) | 18 | 2
→ Courants de fuite très faibles
→ Bas bruit
→ Résistant aux radiations
→ Très rapide
→ Opération à température ambiante
Le diamant : semi-conducteur intrinsèque

## Slide 6
[M Pomorski, PhD thesis, Univ. Frankfurt 2008]
Croissance par dépôt chimique en phase vapeur CVD
Situation actuelle :
Achat de diamant CVD auprès de fournisseurs E6, II VI, DDK ….
Très grande dépendance avec le marché ! … peut nuire aux applications et conception de détecteurs
Prospectives :
R&D avec labos du CNRS Villetaneuse ANR AAP2020 antériorité ANR MONIDIAM HE 2012-2017
production / caractérisation diamant sCVD de grande surface
Croissance couche de diamants épitaxiée (R&T Transverse IN2P3 DIAMTECH collaboration Institut Néel Grenoble et startup DIAMFAB thèse A. Portier LPSC –Néel financement UGA IRS sur projet DIATEL)
Collaboration Franco-Japonaise programme JSPS-CNRS 2019-2020 LPSC Néel NIMS AIST KEK Université de Tsukuba croissance / caractérisation de diamant sCVD
Croissance de diamant pCVD de très grande surface PE-CVD A. Lacoste et al au LPSC
Savoir faire aussi au CEA LIST et à Versaille au GEMAC (CNRS Université de versailes StQuentin en Yveline) + ….
Savoir faire pour développer une plateforme !
sCVD
pCVD
DOI

## Slide 7
Diamant
+
+
+
+
+
+
—
—
—
—
—
—
+
—
Particule ionisante
Electrode
Electrode
Chambre d’ionisation solide
Circuit imprimé adapté 50Ω
Diamant
Intercalaire
3 cm
Assemblage de détecteurs
Bande passante: 2 GHz
Gain: 40 dB
Impédance: 50 Ω
mA
Electronique de lecture
+ selon application :
Préamplificateur de charges
Electromètre
Préamplificateur de courant
Le diamant synthétique comme chambre d’ionisation solide

## Slide 8
Ions 12C 95 MeV/u @ GANIL
Protons 68 MeV @ ARRONAX
Photons 8.5 keV @ ESRF
(300 µm diamant)
(300 µm diamant)
Faisceau
sc
Echantillonneur rapide
Le diamant détecteur rapide : mesures de résolutions temporelles
sous différents faisceaux

## Slide 9
Les détecteurs diamants
  Performances attendues
  Instrumentation détecteur
  Performances mesurées en tests en faisceaux : GANIL ARRONAX ESRF
Moniteurs faisceaux diamants : contrôle en ligne de faisceaux
  Etat de l’art
  Focus sur des R&D en cours
R&D moniteur faisceau diamant contrôle en ligne de faisceaux pulsés : prospectives à 10 ans
  Objectifs 2020-2030
  Premières preuves de concept et de faisabilité établies
Conclusion et perspectives

## Slide 10
Moniteur faisceau pour AIFIRA
Ph Barberet (CENBG) et al.,
Appl. Phys. Lett. 111, 243701 (2017); https://doi.org/10.1063/1.5009713
Matrices de micro-dosimètres pour mini faisceaux à Orsay-Saclay
I. A. Zahradnik (CEA LIST) et al.
Phys. Status Solidi A2018, 1800383 https://doi.org/10.1002/pssa.201800383
AIFIRA
Micro-irradiation avec faisceau de proton ~MeV
=> moniteur faisceau = très fine membrane de diamant
Très fines membranes de diamant

## Slide 11
Moniteurs faisceaux au LHC : ATLAS et CMS
Moniteurs faisceaux à SUPERKEK B
Ph. Bambade (ORSAY) et al., 62th ICFA ABDW on High Luminosity Circular e+e- Colliders eeFACT2018, Hong Kong, https://doi.org/10.18429/JACoW-eeFACT2018-TUPBB06
Détecteurs diamant
RD42 collaboration CERN
ATLAS BCM
ATLAS BCM’ HL-LHC
ATLAS BCM’ HL-LHC

## Slide 12
ATLAS
Diamant
+
+
+
+
+
+
—
—
—
—
—
—
+
—
Particule ionisante
Electrode
Electrode
Électrodes 3D
RD42 collaboration CERN
M. Reichman et al., Conférence de Vienne en instrumentation 2019
3D Pixel detector
et de nombreux autres développements …

## Slide 13
Les détecteurs diamants
  Performances attendues
  Instrumentation détecteur
  Performances mesurées en tests en faisceaux : GANIL ARRONAX ESRF
Moniteurs faisceaux diamants : contrôle en ligne de faisceaux
  Etat de l’art
  Focus sur des R&D en cours
R&D moniteur faisceau diamant contrôle en ligne de faisceaux pulsés : prospectives à dix ans
  Objectifs 2020-2030
  Premières preuves de concept et de faisabilité établies
Conclusion et perspectives

## Slide 14
Hodoscope : Détection de protons et d’ions légers
Position transverse avec résolution millimétrique
Etiquetage des ions avec une résolution de 100 ps
Grande dynamique (ion unique jusqu’aux intensités cliniques)
Grands taux de comptage (jusqu’à 100 MHz)
Caméra Compton : détection de Gamma-prompts
ClaRyS collaboration IP2I CPPM LPSC CREATIS
R&D Monitorage de l’hadronthérapie détection de protons et d’ions légers
Simulation Geant4

## Slide 15
Projet MoniDiam (LPSC) : Hodoscope diamant
Cahier des charges:
    Comptage 10 MHz/voie
    Résolution spatiale 1 mm
    Résistant aux radiations
Hodoscope : Détection de protons et d’ions légers
Position transverse avec résolution millimétrique
Etiquetage des ions avec une résolution de 100 ps
Grande dynamique (ion unique jusqu’aux intensités cliniques)
Grands taux de comptage (jusqu’à 100 MHz)
Thèse S. Curtoni LPSC 2017-2020
R&D Monitorage de l’hadronthérapie détection de protons et d’ions légers

## Slide 16
Développements en électronique
Etiquetage temporel
Etage d’entrée
Etiquetage spatial
Préamplificateurs courant discrets
ASIC 8 voies
Technologie CMOS 130 nm (CERN)
Résistant aux radiations
En boîtier ou monté sur carte
Solution alternative
Projet R&T transverse IN2P3 DIAMASIC
LPSC - LPC Caen
LPSC
R&D Monitorage de l’hadronthérapie détection de protons et d’ions légers
Acquisition µTCA développée par ClaRyS (haut débit de données)
DAQ

## Slide 17
Développements en électronique
Etiquetage temporel
Etage d’entrée
Etiquetage spatial
Préamplificateurs courant discrets
ASIC 8 voies
Technologie CMOS 130 nm (CERN)
Résistant aux radiations
En boîtier ou monté sur carte
Solution alternative
Projet R&T transverse IN2P3 DIAMASIC
LPSC - LPC Caen
LPSC
LPSC
R&D Monitorage de l’hadronthérapie détection de protons et d’ions légers

## Slide 18
Prospectives en R&D électronique diamant
  Analyser les caractéristiques électriques de transistors MESFET (MEtal Semiconductor Field Effect Transistor) diamant, afin de vérifier la faisabilité d’un montage amplificateur
  Collaboration LPSC, Institut Néel, Startup DIAMFAB, Université de Tsukuba (Japon)
  Stage master 1, F. Huc au LPSC en 2019, thèse en 2020 ?
  Intérêt : résistance aux radiations pour très grande intensité faisceau futures R&D moniteurs

## Slide 19
R&D Monitorage de l’hadronthérapie détection de protons et d’ions légers
Premier prototype
8.5 keV ESRF ID21 X-ray Microscopy beamline
Mesures de résolution en temps
Meilleur résultat σt =103 ps
Collaboration LPSC Institiut Néel plateforme NanoFab

## Slide 20
R&T transverse IN2P3 DIAMTECH
Mesure de la fluence en thérapie par micro faisceaux MRT = Micro-beam Radiation Therapy
Gallin-Martel, IEEE NSS-MIC 2016
Détecteur TraDeRa monitorage de la radiothérapie X conventionnelle Y. Arnoud et al. LPSC
Monitorage de la radiothérapie par rayonnement synchrotron
Monitorage de la radiothérapie par
rayonnement synchrotron
 Détection de rayon X
 Résolution spatiale (micro faisceaux)
 Grande dynamique (Haut débit de dose)
Collaborations :
LPSC (IN2P3), STROBE (Université Grenoble Alpes)
ESRF ligne médicale
Détecteur = barrette de 8 diamants sCVD (4.5 × 4.5 mm² ) métallisés par pistes + QDC ASIC
MRT: 50 µm
micro faisceaux
Thèse N. Rosuel LPSC STROBE 2018-2021
Tests en faisceau ESRF Grenoble + Synchrotron Melbourne en 2020
QDC ASIC LPSC
  Radiothérapies innovantes faisceaux de photons segmentés spatialement énergie 50-200 keV compensée par très haut débit de dose 104 Gy/s
sCVD x 8
Diamond 1D monitoring

## Slide 21
Les détecteurs diamants
  Performances attendues
  Instrumentation détecteur
  Performances mesurées en tests en faisceaux : GANIL ARRONAX ESRF
Moniteurs faisceaux diamants : contrôle en ligne de faisceaux
  Etat de l’art
  Focus sur des R&D en cours
R&D moniteur faisceau diamant contrôle en ligne de faisceaux pulsés : prospectives à 10 ans
  Objectifs 2020-2030
  Premières preuves de concept et de faisabilité établies
Conclusion et perspectives

## Slide 22
Le moniteur faisceau diamant
équipé des plus grands capteurs possibles (> 1 cm2) temps de dérive rapide des porteurs de charge + limiter le courant détecteur (impulsions très intenses).
épaisseur des diamants optimisée + lecture par pistes métalliques double face :
  atteindre une bonne résolution spatiale
  diminuer la capacité du détecteur.
diamants assemblés en mosaïque pour couvrir la zone de détection requise (4 diamants de 1 cm2).
développement d'une électronique de lecture intégrée (comptage rapide, intégration de charge QDC) + un système d'acquisition de données (USB/Ethernet).
F. Poirier et al., IMAC 2019
Objectifs 2020-2030
équiper une ligne faisceau opérant en mode pulsé discontinu = diagnostic faisceau
moniteur pour la radiothérapie « flash » qui est une des thérapies innovantes (100 Gy en 0.1 ms)
R&T transverse IN2P3 DIAMTECH

## Slide 23
Les détecteurs diamants
  Performances attendues
  Instrumentation détecteur
  Performances mesurées en tests en faisceaux : GANIL ARRONAX ESRF
Moniteurs faisceaux diamants : contrôle en ligne de faisceaux
  Etat de l’art
  Focus sur des R&D en cours
R&D moniteur faisceau diamant contrôle en ligne de faisceaux pulsés : prospectives à 10 ans
  Objectifs 2020-2030
  Premières preuves de concept et de faisabilité établies
Conclusion et perspectives

## Slide 24: Mesure Efficacité de détection en faisceaux de protons de 68 MeV à ARRONAX
Sélection des événements 1 proton (mono & plastique)
Protons 68 MeV
Δ𝐸𝑑𝑖𝑎𝑚ant (𝜖=300µ𝑚)=1 𝑀𝑒𝑉
RF = 33 MHz (33 ns)
Sommation des signaux des faces opposées: SNR → SNR
WaveCatcher numériseur rapide
Mesure de l’efficacité de détection de 3 diamants polycristallins par post-analyse des données
(1.5 ns de fenêtre de coïncidence)
Efficacité > 95 % avec diamants polycristallins CVD
3 ns
33 ns
Distribution de la mesure en efficacité en fonction du seuil appliqué au signal diamant

## Slide 25
Comptage des protons dans les pulses
Performance des détecteurs diamant sous faisceau continu
DBA
DBA
poly
mono
CIV
CIV
Collim.
Ø 1mm
Scope LeCroy
Sampling 2.5 GS/s
4 voies
Fenêtre acq. 20 µs
protons
PM lumière
1er test de comptage en mode continu
1 proton
2 protons
3 protons
4 protons
5 protons
Pulse amplitude [V]
Diamants
+ préamplis
mono
sat
[ps]

## Slide 26
Sans amplification
Signal courant lu dans 50Ω
poly
10 µs train
33 ns
10 µs train
poly
33 ns
Diamants
+ préamplis
Comptage des protons dans les pulses
+ étiquetage « start » et « stop » des trains de pulses
102-103 p/nanobunch
Performance des détecteurs diamant sous faisceau pulsé
DBA
DBA
poly
mono
CIV
CIV
Collim.
Ø 1mm
Scope LeCroy
Sampling 2.5 GS/s
4 voies
Fenêtre acq. 20 µs
protons
PM lumière
2ème test de comptage en mode pulsé + exploration en

## Slide 27
Conclusion
Ces développements se situent
au point de convergence de plusieurs équipes à l’IN2P3 en instrumentation
en connexion avec des collaborations établies en physique des hautes énergies, nucléaire ou applications médicales
  nationales au sein de l’IN2P3
  internationales : RD42 (BCM’ ATLAS) , ADAMAS (GSI), Japon …
dans un contexte de recherche interdisciplinaire au CNRS (IN2P3, INP, INC) : des échanges de compétences s’opèrent entre
  la croissance du diamant : risque identifié fluctuations (approvisionnement, qualité, reproductibilité ….) liées au marché
   Création d’une plateforme nationale possible les compétences existent !
  la caractérisation : sources (labos) + faisceaux accélérateurs @ IN2P3(IP2I GENESIS GANIL …), GIP – ARRONAX, ESRF + …
  Instrumentation (labos IN2P3, CEA …)
   Objectifs 2020-2030=> Conception moniteurs pour diagnostique faisceau

## Slide 28
https://indico.in2p3.fr/event/20117/