GNSS R&D
- Mesure des différences entre le PPS issu d’un node WhiteRabbit connecté au réseau WR du SYRTE utilisant comme référence UTC(OP)
  - Utilisation d’un oscilloscope 4 voies (60Gsamples/s)
    - Mesures à comparer avec les mesures faites par un compteur 2 voies dans le passé
  - Automatisation par un script python contrôlant l’oscilloscope par ethernet
  - Enregistrement des mesures dans un fichier unique
    - Mesure des deltas PPS
    - Données Brutes des GNSS Ublox qui permet de la génération de fichier RINEX
    - Possibilité de faire la même chose avec Septentrio à vérifier (bien que l’enregistrement RINEX soit natif)
    (J’avais commencé à étudier l’utilisation d’une ZedBoard avec des TDCs en Octobre dernier, mais probablement un peu présomptueux de ma part )
  - (J’ai commencé à étudier la réalisation d’un )

---
Histogramme des délais mesurés
En Rouge, un GNSS Ublox en mode "timing" (position précise et connue et donnée au récepteur)
191 ns avec 12ns d'écart-type
En Vert, un GNSS Ublox en mode "normal" (pas en mode timing, pas de position précise, connue donnée au récepteur)
197 ns avec 44ns d'écart-type
En Bleu, le GNSS Septentrio en mode "normal" (pas en mode timing, pas de position précise, connue donnée au récepteur)
313 ns avec 47ns d'écart-type

---
Histogramme des délais mesurés
- Biais de 190ns entre WhiteRabbit et GNSS Ublox
- Biais de 306 ns entre WhiteRabbit et GNSS Septentrio
  - calibration du WR à faire !
  - il me semble que Michel avait parlé d'un biais de cet ordre 100ns
    entre WR et UTC(OP) chez eux
  - Biais supplémentaire entre GNSS Ublox et Septentrio
    Peut-être dû à une différence entre UTC Ublox et Septentrio
    Vérification à faire dans les paramètres Ublox et Septentrio

---
Déviation d’Allan modifiée
En Rouge, un GNSS Ublox en mode "timing" (position précise et connue et donnée au récepteur)
En Vert, un GNSS Ublox en mode "normal" (pas en mode timing, pas de position précise, connue donnée au récepteur)
En Bleu, le GNSS Septentrio en mode "normal" (pas en mode timing, pas de position précise, connue donnée au récepteur)

---
Déviation d’Allan modifiée
- Le GNSS Septentrio n’est utilisé qu’en mode « normal » et pas en « timing »
  - Prochaine manip à faire
  - Les résultats seront au moins équivalent au Ublox en mode « Timing »
- Les GNSS Ublox et Septentrio ont des performances à peu près similaires ne mode normal malgré que le Septentrio soit bi-fréquence
  - A cause des mauvaises conditions de réception ?
  - L’oscillateur des Ublox M8T semble être de relativement bonne qualité car dédié à des applications de « Timing » et asservi
- Le Ublox en mode « timing » donne de meilleurs résultats
  - La position étant considérée comme parfaitement connue, donc mes mesure ne servent qu’à metttre à jour l’heure
  - La position étant considérée comme connue, les corrélateurs « savent » à peut-près où trouver le signal ?

---
Travaux futurs et conclusions (partielles)
- Le GNSS Septentrio doit être utilisé en mode « timing »
- Calibration du WhiteRabbit à voir avec le SYRTE
- Ce n’est pas lié à HK, mais je souhaiterais acheter :
  - Un GNSS Ublox bi-fréquence (200-300 euros)
  - Un GNSS Septentrio Mosaic (kit complet à 800 euros)
  - Et surtout un splitter GNSS (500 euros)

---
Travaux futurs et conclusions (partielles)
- Les très mauvaises conditions de réception ne permettent pas d’évaluer correctement les performances des techniques de transfert de temps par GNSS que ce soit :
  - pour HK en utilisant le GNSS Septentrio
  - (dans le cadre des mes travaux en utilisant des GNSS bas-coût )