## Slide 1: Échanges Techno: PIAGARA
NOBLE80: Analyse du Kr et du Xe dans des météorites carbonées.
  Adaptation du RISTOF (Spectromètre de masse à Temps de vol à ionisation résonante par laser) pour l’analyse du Kr et/ou du Xe.
  Orateur: Eric Gilabert
L2PAON: Ligne Laser Pour l’Analyse optimisée des Matériaux du Nucléaire.
  Orateur: Denis Horlait
MUTIRAK: Mesure en Ultra Traces des Isotopes Radioactifs du Krypton.
  Orateur: Rémi Faure

## Slide 2: Projet NOBLE80: retour à la géoscience
GPR ORIGINS => Collaboration LAB-IPGP =>NOBLE80
  Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires
  IN2P3 et INSU
Modélisation de la formation du système solaire contrainte par des mesures fines de gaz rares (essentiellement Xe) dans des météorites carbonées.
Développements Techniques
  Transformer le RISTOF-Kr en RISTOF-Xe
  Développer une microchambre de fusion
  Actualisation du système d’acquisition

## Slide 3: RISTOF-principe

## Slide 4: Kr dans la météorite OldWoman
Résolution en masse~400
Limite de détection ~1000 atomes (2 fois le bruit de fond)
Sensibilité augmentée d’un facteur 50

## Slide 5: Ionisation résonante du Kr
216.70 nm
5p[5/2]2
108.35 nm
Schémas d’ionisation du Kr
à 2+1 photons
5s[1/2]2
fondamental
216.70 nm
E~5-10mJ
6ns,
0.1-10Hz,
1.064mm, E=1.6J
532nm, E~700mJ
355nm, E~350mJ
Colorant: Rhodamine 6G
Pompe: 532nm
Sortie: 556.85 nm, E~70mJ
Mixing: BBO
355nm+ 556nm
νp=ν1+ν2 (~216nm)
νm=ν1-ν2 (~982nm)
556 nm

## Slide 6: Ionisation résonante du Xe (RELAX)
RELAX, Gilmour et al, Rev. Sci. Instrum., Vol. 65, No. 3, March 1994
355nm
Coumarin
x2
512nm
256 m

## Slide 7: Ionisation résonante du Xe-PIAGARA
Laser à colorant R6G
Plage du R6G: 30nm (~71000 pas)
Résonance: 0.012nm (~30 pas)
1pas moteur=4.2.10-4nm
216.87nm
8p[5/2]2
108.42 nm
Schémas d’ionisation du Xe
à 2+1 photons
6s[1/2]2
fondamental
V=200V
Kr+Xe (1bar)
Faisceau UV
Résonances Xe-Kr séparées de 3000pas
Ionisations résonantes
  Xe: 558.1855 nm (216.869 nm après mélange)
  Kr: 556.8487 nm (216.698 nm après mélange)

## Slide 8: Spectre RISTOF-Xe
129Xe
130Xe
131Xe
132Xe
134Xe
136Xe
128Xe+interférence
Résultat automne 2021
Spectre ~ air
Interférence à la masse 128
À optimiser
=> Premier RISTOF avec analyses quasi simultanées du Kr et du Xe

## Slide 9: Micro four de fusion (Rémi Faure et Sean Perard)
Toboggan en Ta pour introduire les échantillons
Creuset en Mo percé
Chauffage efficace
Prise de température sur le creuset (~ corps noir)
hublot + clapet de protection
Zone de stockage
Piquages pour laser (fibre),
pyromètre, caméra
RISTOF
Échantillons: 10-30mg
5 échantillons en attente
Zone de stockage étuvable
Palier de températures

## Slide 10: Actualisation du système d’acquisition (Rémi Faure, Jocelyn Domange)
Remplacement TDS5104 de 15 ans
  2 voies sur 4 HS, résolution: 10.5bit
Tektronik MSO44
  4 voies, BW:500MHz, 6.25GS/s,
  12 bit ADC (16 bit High Res mode)
Adaptation et amélioration du logiciel d’acquisition (Labview)
Étude en cours: développer une acquisition spécifique

## Slide 11
L2PAON (Ligne Laser Pour l’Analyse Optimisée des matériaux Nucléaires)
Présentation
Besoins
* Meilleur contrôle de la température
* Plus hautes températures
* Environnement « froid »
* Plusieurs échantillons
* Dédiée aux matériaux nucléaire
Choix de réalisation
* Chauffage laser
* Pyrométrie
* Automate & PID
* Cellule refroidie
* Ligne de traitement dédiée
Réalisation
* Simul T avec BE
* Automate & PID aide P. Alfaurt
* Montage PIAGARA (+ design cellule BE + usinage Méca)
2015
2018
… + Ajout gaz
… + Cellules annexes
… + sécurités passives (via automate)?
… + mesures électrochimiques?
Une activité importante à RADEN/PIAGARA : la thermodésorption des gaz rares
D. Horlait, R. Faure, B.A. Thomas, N. Devert, M.-L. Amany, G. Carlot, E. Gilabert, Rev. Sci. Instr. 2021, 92, 124102 https://doi.org/10.1063/5.0068858

## Slide 12
L2PAON (Ligne Laser Pour l’Analyse Optimisée des matériaux Nucléaires)
Focus sur l’homogènéité en température
~3 cm
d)

## Slide 13
L2PAON (Ligne Laser Pour l’Analyse Optimisée des matériaux Nucléaires)
Focus sur la pyrométrie
Luminance du corps noir
Longueur d’onde
Température
Loi de Planck
On peut mesurer une température à partir d’une mesure d’intensité lumineuse à une (gamme de) λ donnée  Pyrométrie
Mesure sans contact, ponctuelle (≤ 1 mm²), ultra rapide…
… sauf que :
_ Gamme de λ émise est fonction de T
_ Lmes = L° x ε x τ ε = émissivité du matériau τ = transmissivité du milieu _ Avec ε fonction de T, λ, matériau, structure cristalline du matériau, état de surface, épaisseur, angle de mesure, etc.
Mauvais emplois de mesures pyrométriques
Mauvaise gestion des erreurs
Penser aux applications en mesures relatives
1 manip  1 pyromètre bien choisi

## Slide 14
Abondances du Kr extrêmement faible
MUTIRAK (Mesure en Ultra Traces des Isotopes RAdioactifs du Krypton)
ABONDANCES | 81Kr | 85Kr
1 litre d’air | ~1.6.104 | ~4.7.105
1 litre d’eau récente | ~1.2.103 | ~3.5.104
atmosphère | 81Kr/Kr ~ 5.2.10-13 | 85Kr/Kr~1.3.10-11
Stratégie choisie pour effectuer les mesures du Kr:
ENRICHISSEMENT
EXTRACTION
MESURE
Spectro
VG54
Spectro
BL2020
Spectro
RISTOF
En service depuis 2016
En service depuis 2015
En développement
En développement
CREATIF
- Re-conception
Ligne de purification et
d’extraction du Krypton
CREATIF
- Déplacement
CREATIF
- Remontage
- Réglages
CREATIF
- Remontage
- Réglages

## Slide 15: Géométrie considérée
MUTIRAK : Simulation du secteur électrostatique du VG54 avec COMSOL Multiphysics®
Lentille Einzel
(3 électrodes)
Collimateur Wehnelt
Boîte de simulation
N.B. : tout le modèle est à symétrie cylindrique. La distance Wehnelt/Einzel est de 5 mm.
Direction du faisceau

## Slide 16
Utilisation du module « charged particle tracing » pour le suivi du faisceau d’ions
Utilisation du module « AC/DC » et du sous-module « electrostatics » pour l’étude des potentiels et des lignes de champ
MUTIRAK : Simulation du secteur électrostatique du VG54 avec COMSOL Multiphysics®

## Slide 17
MUTIRAK : Simulation du secteur électrostatique du VG54 avec COMSOL Multiphysics®
Utilisation du module « Optimization »
Etude paramétrique

## Slide 18
Projet MASTER: Création d’une interface de
communication avec les automates SIEMENS
Contexte et But: Projet de 5 semaines (Octobre-Décembre 2022):
- Créer une interface de communication alternative avec les automates SIEMENS
- Proposer une solution technique en tenant compte des différentes contraintes projet:
Budget, Attentes, Flexibilité
Mais SURTOUT:
Prendre en main l’environnement de programmation Node-RED, embarqué sur un Raspberry-pi, d’étudier ses possibilités d’interfaçage matérielle et logicielle
Existant
Alternative

## Slide 19
Livrables attendus:
Livrable 1 : Etude de cas/Etat de l’art/Veille technologique/Etude de faisabilité
Livrable 2 : Programme Node-red + interface automate SIEMENS.
Adresse IP automate

## Slide 20
Livrable supplémentaire: Rapport technique des technologies
- Node-red des différentes communications
- Grafana et influx Db
*stagiaire Instru 2022
=> Sujet « labo parle au labo » 2022?
acquisition
Affichages des
données en DB
pages web

## Slide 21
Conclusion: les futurs développements à PIAGARA
Cadre d’évolution CREATIF:
Profiter de la nouvelle implantation des spectros
  Homogénéité AITNA (pompage, maintenances matérielles, acquisitions & mesures,…)
  Bâtis innovants
    6 bâtis minimum à réaliser:
    3 prioritaires + (rapidement)
      Ligne de purification Spectro1
      Ligne de purification Spectro2
      Ligne des volumes de référence
    Basés Rexroth
  Contrôle-commande
    Programmes de pilotage des spectros en (versions et jouvence)
    Intégration d’un monitoring par un système type
      Pressions
      Sécurités vide (ajouts automatismes)
      Lignes Spectro TOF
      Ligne des eaux
      Ligne d’extraction du Krypton (VG54)
Interactions avec les plateformes
les services d’électronique, mécanique/BE, Informatique et instrumentation