## Slide 1: Newtonian Calibrator (NCal) Préparation pour O4 et la suite… 21 Novembre, 2022
Benoit Mours
IPHC-Strasbourg

## Slide 2: NCal principes
But de la “calibration”:
  Déplacer un miroir d’une quantité connue pour étalonner la sortie de l’interféromètre
NCal:
  Créer un champ gravitationnel variable qui déplace le miroir
Rotor avec 2 (ou 3) masses ou secteurs
  Le centre de masse ne bouge pas
  La non-linéarité de la force de gravitation crée le signal
  Signal à 2 (ou 3) fois la fréquence de rotation du rotor
  Signal proportionnel a 1/d4 (ou 1/d5)
     la distance miroir – NCal est critique
Avantage du NCal
  Le signal dépend essentiellement de la géométrie
  Pas de vieillissement
  Interface simple avec le détecteur
m
Miroir
d
2r
m

## Slide 3: NCal but et challenges
Buts pour pour la prise de données O4
  Injecté un signal
    connu à 1%
    dans la bande 10-200 Hz
    en continue pendant le run (un an)
Challenges
  Connaissance précise de la géométrie et du matériel des rotors
     Métrologie
  Connaissance précise des distances NCal miroirs
     Utilisation de plusieurs NCal
     Gabarit d’installation, géomètres
  Signal à haute fréquence
    Tourner rapidement  minimiser les frictions (roulements/air)
    Signal plus fort optimiser la géométrie: force x 2 comparé à O3
    Sécurité du système
  Ne pas introduire de vibrations qui rajoutent un signal supplémentaire ou perturbent la sensibilité
     Suspendre les NCals
     Réduire les vibrations des rotors à la sources  bonne mécanique
  Fonctionnement permanent
    Fiabilité mécanique
    Stabilité de la fréquence de rotation  contrôle du rotor
Présentation d’Antoine
Présentation d’Antoine

## Slide 4: Etat du système NCal
Aujourd’hui
  Tout est installé, premiers signaux observés
  La précision semble bien meilleur qu’annoncée
    A confirmer
  La présence de bruit parasite est inconnue
  La fiabilité est inconnue
Le commissioning commence: plus d’info dans les prochains mois
Il faut commencer à se préparer pour O5:
  Equiper le bras ouest
  Améliorer la précision
  Aller à plus haute fréquence
  Réduire les vibrations
  Consolider la fiabilité
  Travail sur les supports et les NCal (rotors)
    Proposition: mettre la priorité sur les rotors
SF
1.7 m
EF
2.1m
NF
2.5m
EN
1.7 m
NN
1.7 m

## Slide 5: La suite pour les rotors
But: avoir des rotors qui:
  Peuvent explorer la haute fréquence
    Tournent plus vite
  Plus lourds (Inox plutôt d’alu  signal x 2.8)
    Aspect sécurité plus important
  Plus précis
  Moins de bruit et vibrations
Remarque: ont peut avoir plusieurs types de rotor:
  Pour opération permanentes basse fréquence: les plus précis
  Pour la haute fréquence, utilisation ponctuelle
Plusieurs options:
  Conserver la technologie roulement à billes
  Passer à des pallier magnétiques
  Autre?

## Slide 6: Option roulement à billes
Améliorer le centrage des roulements?
  Usinage que d’un coté?
    Un roulement plus gros, plus de frottement?
Changer le montage des roulements (principe pompe à vide)?
  Auto centrage du rotor?
Rotation max du rotor ~80-85Hz
  Limité par les frottements
    (moteur à puissance max: 70 W)
  Utiliser un vide partiel?
    Durée de vie des roulements sous vide?
  Utiliser un moteur plus puissant, 2 moteurs?
    Mais cela fait chauffer le rotor et l’environnement
Améliorer l’usinage?
  Passe supplémentaire sur l’extérieur?
Améliorer l’équilibrage?
Améliorer la stabilité des contrôles?
  Le contrôleur du moteur est une boite noire;
    Peut être une limite sur la stabilité
    Changer de contrôleur? En faire un?

## Slide 7: Option pallier magnétique
Potentiellement plus rapide et moins de vibrations
Mais plus complexe et terrain inconnu…
Pas beaucoup de fournisseurs
Explorer la solution?
Quelle priorité?