Campagne de mesures à Arronax, Saint Herblain

13 et 14 mars 2023

Table des matières

1.	Objectif de l’expérience:	1

2.	Plan d’expérience :	2

3.	Matériel et acquisition	3

4.	Analyse	4

4.1.	Mesure de cohérence : 5 sismomètres côte à côte	4

4.1.1.	Cohérence en x	5

4.1.2.	Cohérence en y	6

4.1.3.	Cohérence en z	6

4.2.	Analyse des vibrations monitorées par les différents sismomètres :	7

4.2.1.	Comparaison du mouvement des différents éléments de l’accélérateur	9

4.2.2.	Etude et comparaison du déplacement lorsque l’accélérateur est en marche/veille	11

4.2.3.	Etude des fonctions de transfert et comparaison en veille et en marche	14

4.2.4.	Comparaison coupelle LAPP/Arronax sur quadripôle en AX	19

4.2.5.	Analyse de la cohérence entre les éléments de l’accélérateur	20

5.	Conclusion	22

6.	Annexes	23

# Objectif de l’expérience:

Après calibration de tous les sismomètres, l’objectif est de recueillir les spectres vibratoires sous la forme de densité spectrale de puissance (PSD) des sismomètres positionnés à différents endroits de la zone d’opération d’Arronax, suivant deux configurations : lorsque le cyclotron est en veille, et lorsque le cyclotron est en marche, mais sans faisceau dans les lignes faisceau. Ces mesures permettront par la suite une analyse approfondie des modes de vibrations des éléments faisceau, des éventuelles sources de perturbations, et de leur cohérence.

La mise en veille du cyclotron consiste en l’extinction des systèmes électromagnétiques et radiofréquences de l’accélérateur. Les systèmes secondaires tels que les pompages sous vide, les compresseurs de gaz cryogénique et les pompes de refroidissement liquide des éléments sont toujours en route. La mise en route du cyclotron consiste ici à la mise en tension de l’ensemble des éléments de l’accélérateur. Les champs électromagnétiques extérieurs et rémanent sont dans une configuration opérationnelle standard et sont donc présent lors des mesures de vibration. Certains des capteurs sont immergés dans un champ au maximum de 0.03 T (au-dessus du cyclotron) comme spécifié plus bas.

# Plan d’expérience :

La campagne de mesures Arronax est réalisée à l’aide de cinq sismomètres de marque GURALP positionnés à des endroits prédéterminés et distincts, répertoriés dans le tableau suivant. La Figure 1 schématise le positionnement des sismomètres.

y

x

z

Casemate AX

Figure 1: Schéma de positionnement des cinq sismomètres Guralp dans la zone expérimentale

Le repère des sismomètres (x,y,z) indiqué dans le tableau et la figure ci-dessus a été choisi pour que l’axe y corresponde à l’axe de la ligne faisceau entre le CC et la casemate AX, et l’axe z à l’axe vertical.

La campagne de mesure se déroule selon plusieurs étapes, car pour des raisons matérielles, il n’a pas été possible de faire l’acquisition de plus de 8 voies simultanément.

- Etape 1 : Setup 2, machine en veille

- Etape 2 : Setup 1, machine en veille

- Etape 3 : Setup 1, machine en marche

- Etape 4 : Setup 2, machine en marche

- Etape 5 : Setup 3, machine en veille

Pour chaque étape l’enregistrement des données vibratoires a été effectuée sur une durée de 2 x 20 minutes.

Les trois setups sont présentés dans le Tableau 1 suivant :

|  | Voie 1 | Voie 2 | Voie 3 | Voie 4 | Voie 5 | Voie 6 | Voie 7 | Voie 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup1 | GND CC Z CMG40 (ref1) Câble 2m couleur1 | GND CC Y CMG40 (ref1) Câble 2m couleur1 | GND CC X CMG40 (ref1) Câble 2m couleur1 | Cyclo Z CMG6 (ref2) Câble 6m Couleur2 | Cyclo Y CMG6 (ref2) Câble 6m Couleur2 | Cyclo X CMG6 (ref2) Câble 6m Couleur2 | Quad CC Z CMG6 (ref3) Câble 6m Couleur3 | Quad CC Y CMG6 (ref3) Câble 6m Couleur3 |
| Setup2 | GND Z CMG40 (ref1) Câble 2 m couleur1 | GND Y CMG40 (ref1) Câble 2 m couleur1 | GND X CMG40 (ref1) Câble 2 m couleur1 | Cyclo Z CMG6 (ref2) Câble 6m Couleur2 | Cyclo Y CMG6 (ref2) Câble 6m Couleur2 | Cyclo X CMG6 (ref2) Câble 6m Couleur2 | Quad AX Z CMG6 (ref4) Câble 50m Couleur4 | Quad AX Y CMG6 (ref4) Câble 50m Couleur4 |
| Setup3 | GND CC Z CMG40 (ref1) Câble 2 m couleur1 | GND CC Y CMG40 (ref1) Câble 2 m couleur1 | GND CC X CMG40 (ref1) Câble 2 m couleur1 | Cyclo Z CMG6 (ref2) Câble 6m Couleur2 | Cyclo Y CMG6 (ref2) Câble 6m Couleur2 | GND10 X CMG40 (ref5) Câble 30 m couleur5 | GND10 Z CMG40 (ref5) Câble 30 m couleur5 | GND10 Y CMG40 (ref5) Câble 30 m couleur5 |

Tableau 1 : Plan d'expérience présentant les trois setups envisagés

La correspondance entre la référence capteur du tableau précédent, et le numéro de série, le type de capteur et la localisation sur le site expérimental d’Arronax est détaillé dans le Tableau 2 ci-dessous :

| Reference capteur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéro | Numéro de série | Type de capteur | Localisation sur site expérimental Arronax |
| ref1 | T44167 | CMG-40 | Ground CC |
| ref2 | T6G27 | CMG-6 | Cyclotron CC |
| ref3 | T6G30 | CMG-6 | Quadripôle CC |
| ref4 | T6G32 | CMG-6 | Quadripôle AX |
| ref5 | T4D83 (50Hz) | CMG-40 | Ground 10 m |

Tableau 2: Référence des capteurs utilisés

# Matériel et acquisition

Le banc d’essais est composé de plusieurs éléments techniques que nous allons présenter dans cette partie. Les capteurs de vibration utilisés sont des géophones de la marque GURALP, cf. Figure 2. Pour des questions de disponibilité, deux types de capteurs ont été utilisés : les CMG-6 et les CMG-40. Ces derniers se veulent moins sensible aux perturbations électromagnétiques mais nécessitent en revanche un délai supérieur de stabilisation après installation. Leur bande passante théorique est de 0.033Hz à 100Hz.

Figure 2: Sismomètres utilisés (respectivement CMG-6 et CMG-40)

Les capteurs de vibrations sont alimentés par un boitier d’alimentation (Figure 3) conçu au laboratoire qui permet d’obtenir également les signaux de sortie de chaque capteur via des sorties différentielles :

Figure 3: Boitier électronique d’alimentation des capteurs de vibration

Le système d’acquisition est constitué de 2 cartes National Instrument NI 9239 montées sur un châssis avec un module NI cRIO-9022. Ce module NI cRIO-9022 est un contrôleur temps réel qui permet le stockage de données. Le châssis NI 9114 possède 8 entrées configurables. Nous n’en utiliserons que 2 dans notre étude correspondants aux 2 modules NI 9239 dont nous disposons. Ceux-ci possèdent 4 entrées analogiques différentielles chacune, et une résolution de 24 bits avec un taux d’échantillonnage de 50 kéch/s/voie.

Figure 4: Système d’acquisition NI

# Analyse

## Mesure de cohérence : 5 sismomètres côte à côte

Les mesures de cohérence ont été réalisées dans la salle d’acquisition après un temps de repos d’environ 3h (permettant aux capteurs de se stabiliser), avec les capteurs positionnés côte à côte (cf. Figure 5) et alignés localement dans la même direction. Ces mesures permettent de vérifier leur bon fonctionnement, et de déterminer leur plage d’utilisation dans l’environnement d’Arronax. Le sismomètre de référence utilisé sur les courbes de cohérence est le T44167 (Ground CC). Ce capteur a été identifié préalablement comme étant le plus stable et le moins sensible en bruit tout en bénéficiant de la plus large bande passante.

Figure 5: Mesure de cohérence en salle d'acquisition

### Cohérence en x

La mesure de cohérence en x entre les sismomètres placés côte à côte est représentée Figure 6. A noter que le nom donné aux capteurs (Cyclotron CC, Quadrupôle CC, etc…) n’est, dans l’étude de cohérence, pas représentatif de leur localisation actuelle mais future.

Figure 6: Mesure de cohérence en x entre les capteurs côte à côte

Une excellente cohérence est observée sur la plage de fréquence [0.1 ;1] Hz ainsi que sur la plage de fréquence [5 ;70] Hz. On constate cependant que la cohérence diminue entre 1 et 5 Hz. Ce phénomène apparait sur tous les capteurs. Cela s’explique par un rapport signal sur bruit trop faible sur cette plage indiquant que nous arrivons à la limite de nos capteurs sur cette gamme de fréquence. La perte de cohérence n’est cependant pas totale, ce qui permet de tout de même d’inclure cette bande de fréquence à la bande passante exploitable en x pour ces travaux. On remarque également une importante chute de cohérence de tous les capteurs entre 70 et 80 Hz. La bande de fréquence utile sur l’axe x perpendiculaire au faisceau dans le cadre de cette étude sera donc la plage [0.1 ; 70] Hz.

### Cohérence en y

La mesure de cohérence en y entre les sismomètres placés côte à côte est représentée sur la Figure 7.

Figure 7: Mesure de cohérence en y entre les capteurs côte à côte

Nous retrouvons le même profil de cohérence sur tous les sismomètres à l’exception du Ground CC 10 m qui perd en cohérence au-delà de 20 Hz. Il y a donc deux plages utiles sur l’axe y :

- [0.1 ;20] Hz pour le sismomètre Ground 10m,

- [0.1 ;70] Hz pour les autres sismomètres.

### Cohérence en z

La mesure de cohérence en z entre les sismomètres placés côte à côte est représentée Figure 8.

Figure 8: Mesure de cohérence en z entre les capteurs côte à côte

Sur l’axe z, la cohérence est faible sur la plage de fréquence [1 ;10] Hz. Nous constatons également une perte de cohérence à partir de 70 Hz. Les plages utiles d’étude de nos capteurs sur l’axe vertical z seront donc [0.1 ;1] Hz et [1 ;70] Hz.

## Analyse des vibrations monitorées par les différents sismomètres :

Lors du setup 1 (cf. Tableau 1 et Figure 9), deux sismomètres ont été placés au niveau du Ground CC et du Cyclotron CC pour acquérir les déplacements selon les 3 axes : x,y et z. Un troisième capteur a été placé au niveau du Quadrupôle CC mais seuls les axes y et z ont été mesurés en raison d’une limitation matérielle.

Figure 9: Photo de l’installation en salle CC

Le setup 2 (cf. Tableau 2) nous a également permis de monitorer le sismomètre placé sur le Quadrupôle AX mais seuls les axes (y, z) ont été mesurés (cf. Figure 10).

Figure 10: Photo du sismomètre sur Quadrupôle AX

Pour ces deux setups, nous avons réalisé des mesures lorsque l’accélérateur était en veille puis en marche afin de déterminer si certains appareils sous tension étaient susceptibles de générer des perturbations vibratoires.

Le dernier setup (3) a pour objectif de mesurer et comparer les vibrations au niveau des deux sismomètres placés au sol (Ground CC et Ground 10m) dans les trois directions.

### Comparaison du mouvement des différents éléments de l’accélérateur

Ces différentes mesures permettent également de mettre en relief l’impact des structures accélératrices sur les vibrations du sol. Les Figure 11 et Figure 12 superposent les PSD des déplacements mesurés lors des setup 1,2 et 3 de tous les capteurs, selon l’axe (x, y, z) lorsque l’accélérateur est en veille puis en marche.

Figure 11: Accélérateur en veille : PSD du mouvement mesuré à différentes localisations lors des setups 1, 2 et 3

En prenant comme référence le géophone situé au niveau du sol de la salle du cyclotron (Ground CC), nous constatons d’importantes résonances sur les structures de l’accélérateur, telles que les quadrupôles et le cyclotron, localisées à différentes fréquences. Ces structures sont à l’origine de ces résonances, qui peuvent être dûes à des sources de perturbations vibratoires, ou au design mécanique de ces structures induisant des modes de vibrations (flexion, torsion, etc…). Il est possible de distinguer l’origine de ces sources vibratoires, qu’elles soient dûes à la conception mécanique des éléments de l’accélérateur ou à une perturbation vibratoire externe, grâce à la comparaison des PSD enregistrées lorsque l’accélérateur est en veille puis en marche.

Analyse des graphes :

En z, axe vertical, un premier pic a environ 3.7 Hz sur le sol et quadripôle en CC (est-il sur les autres ?). Des pics spécifiques au capteurs des quadripôles sont observés par exemple vers 30Hz et moins présent pour les autres capteurs (est-ce dû à la différence de calibration/cohérence des capteurs ? A priori non en z).

En y, axe longitudinal de la ligne Ax :

- Si on compare quadripôle CC et Ax. On obtient des pics aux alentours de 9 et 10 Hz qui ne sont pas présent sur le cyclotron et sol. Est- ce une spécificité de la structure autour des quadripôles ?

- Entre 15 et 20 Hz, les capteurs en CC (cyclo + quadripôle) montre des oscillations très proche  spécifique au cyclotron et renvoyé vers le quadripôle ?

En x, axe horizontal transverse de la ligne Ax :

- La mesure sur le cyclotron montre des pics en dessous de 6 Hz et la base monte à partir de 16 Hz. Il pourrait être identifié une certaine covariance entre les mesures en x et y ( ?) car ces pics et montée de la base semble similaire, indiquant que l’ensemble du cyclotron bouge manière rotationnelle.

Dans tous les axes, une vibration est mesurée à 50Hz et correspond à des amplitudes du signal PSD permis les plus élevées. De manière globale, les vibrations sur les axes z et y sont plus élevé pour les quadripôles que pour le cyclotron à partir d’environ 22Hz. Les deux sols sont relativement proche, en terme d’amplitude de la PSD, sur l’ensemble de la PSD (à la calibration/cohérence prêt) mais ne sont pas sensibles de manière identique au pic en z a 30 Hz (Au vue de la cohérence proche en z, il pourrait s’agir d’une vibration proche de Ax et plus proche du capteur ground CC que de celui a 10 m ?).

Figure 12: Accélérateur en marche : PSD du mouvement mesuré à différentes localisations lors des setup 1, 2 et 3

### Etude et comparaison du déplacement lorsque l’accélérateur est en marche/veille

Dans les configurations des capteurs des setups 1 et 2, nous avons tout d’abord comparé les densités spectrales de puissance (PSD) vibratoires selon les 3 axes des sismomètres placés au niveau du Cyclotron CC et Ground CC lorsque l’accélérateur était en veille puis en marche. La Figure 13 est représentative du déplacement du Ground CC selon les 3 axes :

Figure 13: PSD du déplacement Ground CC selon les 3 axes, accélérateur en veille et en marche

Les spectres ci-dessus ne permettent pas d’identifier de différence vibratoire notoire lorsque l’accélérateur est en marche ou en veille au niveau du Ground CC selon les 3 axes de mesure.

La même analyse a été réalisée avec le sismomètre placé au niveau du cyclotron CC et est représentée sur la Figure 14 ci-dessous :

Figure 14: PSD du déplacement Cyclotron CC selon les 3 axes, accélérateur en veille et en marche

Tout comme précédemment il n’y a pas de différence de mouvement au niveau du Cyclotron CC sur aucun des axes de mesure lorsque l’accélérateur est en marche ou en veille.

La Figure 15 représente le déplacement en (y,z) du quadrupôle CC lorsque l’accélérateur est en veille et en marche :

Figure 15: PSD du déplacement Quadrupôle  CC selon (y,z), accélérateur en veille et en marche

Sur l’axe vertical, les courbes de déplacement sont similaires jusqu’à environ 25Hz. Au-delà, la mise en marche de l’accélérateur induit des vibrations supplémentaires au niveau du quadrupôle CC.

Selon l’axe y, la mesure en basse fréquence (<10Hz) n’est pas bonne lorsque l’accélérateur est en marche. Deux hypothèses peuvent expliquer cette mauvaise mesure : tout d’abord, un délai de stabilisation du sismomètre insuffisant après avoir mis la machine en marche, et/ou une sensibilité aux perturbations électromagnétiques accrue sur le sismomètre utilisé par rapport aux autres. A titre de complément, nous indiquons ici les valeurs de champ magnétique dispensés par les différents éléments magnétiques de l’accélérateur lorsque celui-ci est en état de marche :

- Cyclotron : 3 mT

- Quadripôle CC : 1,9 mT

Il est cependant probable qu’il n’y ait rien à observer de plus que ce que nous indique la courbe en bleu (machine en veille) dans cette gamme de fréquence [0,1 ;10] Hz. Nous observons une augmentation significative des vibrations sur le quadrupôle CC sur l’axe y au-delà de 25 Hz.

Nous avons ensuite mesuré les vibrations présentes sur le quadrupôle AX, dont la densité spectrale de puissance est tracée en Figure 16 ci-dessous :

Figure 16: PSD du déplacement quadrupôle AX selon (y,z), accélérateur en veille et en marche

Là encore, nous observons une transmissibilité des vibrations accrue lorsque la machine est en marche, selon les deux axes de vibrations mesurés au-delà de 20-25 Hz témoignant de la présence de sources de vibrations lorsque la machine est en marche.

La section suivante, permet d’identifier la transmissibilité (au moyen de la fonction de transfert) des éléments de l’accélérateur, et de les comparer lorsque l’accélérateur est en marche ou en veille.

### Etude des fonctions de transfert et comparaison en veille et en marche

Nous avons déterminé les fonctions de transfert (FT) entre les localisations définies précédemment et le mouvement du Ground CC lorsque l’accélérateur était en veille et en marche. La Figure 17 est représentative des FT entre le Cyclotron CC et le Ground CC suivant les 3 axes de mesure.

Figure 17: Fonctions de transfert établies entre le Cyclotron CC et le Ground CC selon (x,y,z), accélérateur en veille puis en marche

Nous notons que la structure mécanique du cyclotron engendre une première résonance non négligeable située entre 15 Hz et 25 Hz suivant l’axe de mesure, suivie d’une autre située à environ 50 Hz. Comme nous l’avons vu précédemment, il n’y a pas de différence entre les mesures effectuées lorsque la machine était en veille ou en marche.

La Figure 18 représente les FT entre le quadrupôle CC et le Ground CC suivant les 2 axes de mesure.

Figure 18: Fonctions de transfert établies entre le quadrupôle CC et le Ground CC selon (y, z), accélérateur en veille puis en marche

Bien qu’une résonance aux alentours de 25-30 Hz semble se dessiner, il est difficile d’identifier avec certitude un mode de vibration dans cette gamme de fréquence. Nous observons cependant une transmissibilité plus importante des vibrations sur les deux axes de mesure sur le Quadrupôle CC, lorsque l’accélérateur est en marche. La complexité de la structure de l’aimant, sur laquelle repose le sismomètre est très certainement liée à la difficulté d’identifier avec précision ces modes dans ce type de mesure.

La Figure 19 ci-dessous représente la FT entre le Quadrupôle AX et le Ground CC suivant les 2 axes de mesure :

Figure 19: Fonction de transfert établie entre le Quadrupôle AX et le Ground CC selon (y,z), accélérateur en veille puis en marche

Tout comme le précédent quadrupôle, celui localisé en salle AX augmente la transmissibilité des vibrations, et d’avantage encore lorsque l’accélérateur est en marche. Une résonance attestant de la présence d’une source de vibration aux alentours de 30 Hz lorsque le quadrupôle est mis sous tension apparait clairement sur la fonction de transfert verticale.

Le dernier setup a permis de comparer le mouvement du Ground CC au mouvement du Ground 10m lorsque l’accélérateur était en veille. Les résultats sont présentés en Figure 20.

Figure 20: PSD du déplacement Ground CC et du Ground 10m

Les vibrations mesurées au niveau du sol à une distance de 10 m sont similaires en termes de contenu fréquentiel sur une bande passante allant de 0.1 Hz à 20 Hz, et ce pour tous les axes de mesures. Au-delà, il nous faut nous rappeler que la courbe suivant y n’est plus valable suite à l’étude de cohérence, ce qui se confirme à nouveau ici. Concernant les axes x et z, nous constatons de petites différences qu’il est judicieux d’analyser par les fonctions de transfert ci-dessous (cf. Figure 21) :

Figure 21: : FT entre le mouvement mesuré au Ground CC et au Ground 10m

En prenant en compte les bandes passantes des sismomètres définies au paragraphe 4.1, la courbe rouge trouve ses limites à 20 Hz tandis que les autres vont jusqu’à 70 Hz. De ce fait, nous observons une résonance sur la FT suivant l’axe x aux alentours de 35 Hz.

### Comparaison coupelle LAPP/Arronax sur quadripôle en AX

Des supports étaient nécessaires afin de positionner les deux sismomètres sur les quadrupôles CC et AX. Un support (appelé coupelle) avait été anticipé par le LAPP, mais le second n’ayant pas été prévu, a été fourni par Arronax (cf. Figure 22).

Figure 22: Sismomètre placé sur coupelle LAPP versus plaque Aronnax

Nous avons souhaité comparer les comportements dynamiques des sismomètres placés sur ces deux supports afin d’éviter tout biais dans les mesures et par suite dans l’analyse. Nous avons pour cela effectué deux mesures consécutives sur le quadrupôle AX avec le support LAPP, puis celui d’Arronax. Les PSD des vibrations mesurées sont tracés en Figure 23.

Figure 23: PSD du déplacement mesuré sur le support LAPP et celui d’Arronax en (y,z)

Ces supports sont globalement équivalents en contenu fréquentiel, notamment en z. Quelques petites différences subsistent suivant l’axe horizontal mesuré, mais il est difficile d’en tirer des conclusions car un positionnement légèrement décentré du géophone d’une mesure à l’autre sur le quadrupôle AX peut engendrer ce type d’anomalie.

### Analyse de la cohérence entre les éléments de l’accélérateur

Cette dernière analyse effectuée avec les mesures précédentes permet de déterminer la cohérence du mouvement entre le cyclotron et les deux quadrupôles.

- Cyclotron CC / Quadrupôle CC

Figure 24: Cohérence entre le Cyclotron et le Quadrupôle CC suivant (y,z)

Pour les deux axes mesurés, nous observons une très bonne cohérence du mouvement naturel qui se situe en dessous de 1 Hz. Au-delà, les perturbations liées aux activités humaines et/ou à l’environnement accélérateur induisent une baisse de la cohérence. Ces remarques sont corroborées par l’analyse de la FT entre le Cyclotron et le Quadrupôle CC suivant (y,z) (cf. Annexe 1).

- Cyclotron CC / Quadrupôle AX

La même analyse a été effectuée sur le quadrupôle AX par rapport au cyclotron (cf. Figure 25 et Annexe 2).

Figure 25: Cohérence entre le Cyclotron et le Quadrupôle AX suivant (y,z)

Là encore, nous pouvons en conclure qu’une très bonne corrélation est établie entre les deux structures pour des fréquences inférieures à 1 Hz. Entre [1 ;10] Hz, La corrélation s’en trouve grandement atténuée, puis décroit très fortement vers 0 au-delà de 10 Hz.

# Conclusion

# Annexes

Annexe 1: FT entre le Quadrupôle CC et le cyclotron suivant (y,z)

Annexe 2: FT entre le Quadrupôle AX  et le cyclotron suivant (y,z)