## Slide 1: Les plateformes précliniques ResPlaNDIR : Réseau des plateformes Nationales pour la Dosimétrie, l’Instrumentation et la Radiobiologie
Copil:
Marc Rousseau, Patriarca Annalisa, Céline Mirjolet, Joël Herault, François Chevalier, Amelia Maia Leite, Emilie Bayart, Morgane Dos Santos, Charbel Koumeir
Mailing list: gdr.mi2b.resplandir@cppm.in2p3.fr

## Slide 2: ResPlaNDIR
Création du réseau ResPlaNdIr dans le cadre du GDR MI2B 2013
  Plateformes X et Hadron:
    Networking of a set of X-ray and Hadron Platforms
    Enabling meetings between users and developers
    Development of common instruments for control and dosimetry
    Inter-comparison of dosimetry (physical and biological)
  Organization of meetings/discussions between the different actors:
    Dosimetric comparison of X-ray generators, Orsay, 2013
    High TEL irradiation platforms, Orsay, 2013
    WS ResPlaNDIR => Start of the PRECy project, Strasbourg, November 2014
    Radiobiology days, Lyon, October 2017
    X-Ray Platforms, Dijon, 2018
    ResPlaNDIR days, Dijon, March 2019
    ResPlaNDIR days, Strasbourg, March 2023

## Slide 3: Highlights 2023-2024 Team PHABIO
Institute of Physics of the 2 Infinities (Lyon, France)

## Slide 4: Team PHABIO Institute of Physics of the 2 Infinities (Lyon, France)
Projet « BioALTO »
  Objectif : Développement d’une plateforme d’irradiations cellulaires sur l’accélérateur ALTO de l’IJClab
  Création du Master Projet IN2P3 (2024-2026) (IJClab-IP2I-LPSC)
  Installation de la ligne d’irradiation « Radiograaff » sur un châssis dédié (Fig.1)
  Validation du moniteur “diamant” sur le banc de test IP2I avec une source d’241Am
Irradiateur “alpha” de l’IP2I (Fig.2)
  Source d’241Am de 20 MBq
  Objectif : Acquisition de données biologiques notamment pour la RIV-ɑ et la BNCT (cf. projet AlphaBioDose)
  Première mesure de courbe de survie avec CHO-K1 (Fig.3)
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Instrumentation (plateforme d’irradiation)

## Slide 5: BioALTO: experimental platform at ALTO for hadron therapy research
BioALTO
14.8 MV Tandem « Van de Graaf » accelerator
Wide range of intense (up to µA) ion beams ( – )
Continuous beams
Additional pulsed beam possible (100 ns to 100 µs)
Accélérateur Linéaire et Tandem d’Orsay
Contact: Amelia Maia Leite and Quentin Mouchard

## Slide 6: BioALTO: experimental platform at ALTO for hadron therapy research
Schematics of the irradiation platform
LS1
C1 + D1
C2 + D2
LS2
FC
Dim
+
Sci
BioALTO beam line
ALTO beam line
Development of a beam line adapted to the characteristics of ALTO
Beam shaping with collimators (C) and double scattering (D) gold foils
Online beam monitoring
Dedicated dosimetry
Milestone: permanent installation in 2024.
BioALTO beam line installed on dedicated chassis.

## Slide 7: BioALTO: experimental platform at ALTO for hadron therapy research
Schematics of the irradiation platform
LS1
C1 + D1
C2 + D2
LS2
FC
Dim
+
Sci
BioALTO beam line
ALTO beam line
Development of a beam line adapted to the characteristics of ALTO
Beam shaping with collimators (C) and double scattering (D) gold foils
Online beam monitoring
Dedicated dosimetry
Milestone: permanent installation in 2024.
Microdosimeter detector
Beam monitoring
Diamond counter (Dim)
Scintillating fiber counter (Sci)
Luminescent targets (LS)
Faradays cups (FC)
Milestone: Diamond counter + DAQ chain commissioned.
Dosimetry
Microdosimeter based on Si
microdetectors with dynamic
range adapted to heavy ions:
beam intensity and LET maps
Radiochromic films
Si detectors
Milestone: Microdosimeter detector calibrated at ALTO, publication ongoing.

## Slide 8: BioALTO: experimental platform at ALTO for hadron therapy research
Schematics of the irradiation platform
LS1
C1 + D1
C2 + D2
LS2
FC
Dim
+
Sci
BioALTO beam line
ALTO beam line
Applications
Radiobiology / Detector characterisation
Temperature-controlled enclosure
XY motorized sample holder
Automated sample changing
Homogeneous fields of 2 cm diameter
Dose rates of 2 Gy/min
Access to the cell culture lab (L2) at Pôle Santé, IJCLab
Sample holder

## Slide 9: La plateforme Cyrcé (Strasbourg)
The irradiation offer:
  Protons from 24.6 MeV to 810 keV
    In vitro irradiation
      Circular fields from 2 to 36 mm
        Cell culture box 6 to 96 wells
      Automatic sample changer Error on the dose < 2% Spatial heterogeneity< 1% Dose rate from 10 cGy/s to 1 kGy/s Beam flux: from < 8.102 to 2.1010 protons.cm-2.s-1
Automatic sample changer
Transverse profile
Passive irradiation

## Slide 10: La plateforme Cyrcé (Strasbourg)
The irradiation offer:
  Protons from 24.6 MeV to 810 keV
    In vivo irradiation
      36 mm circular fields or all surfaces included Realization of treatment plan (SOBP) 20 planes on 6 mm deep
SOBP with rotating wheel
(GATE)
holding system + gas anaesthesia
rotating wheel
TPS in vivo (GATE)

## Slide 11: La plateforme Cyrcé (Strasbourg)
Un plateforme de recherche basée sur un Cyclotron TR24 (ACSI):
  Production d’isotopes.
  Marquage moléculaire
  Lignes d’irradiations
  Imagerie préclinique
  Laboratoire de culture cellulaire
  Animalerie
cyclotron
18F, 64Cu, 89Zr
molécules

## Slide 12: Plateforme d’accueil des experiences de radiobiologie auprès des faisceaux du GANIL
François CHEVALIER

## Slide 13: Radiation biology platform
Possibilités d’irradiations
Modèles cellulaires in vitro
Par exemple:
ions carbone : 0,1 Gy -> 10 Gy
(95 MeV/u) 0,4 Gy/min à 5 Gy/min
TEL : 22 à 100 keV/µM
(natif -> 17,9 mm PMMA)
Laboratoire de culture cellulaire
2 large sterile bench hoods
2 CO2 incubators
2 tri-gaz CO2 incubators
1 water baths
1 inverted microscope
1 centrifuge
1 small bench centrifuge
-80°C Freezer
-20°C cold room
+4°C cold room
All consumables are not provided
(pipets / gloves / tips / media )
Obtenir du temps de faisceau :
Répondre à l’iPAC (accès sur projet)
infos sur le site web de la plateforme CIRIL / ARIA
https://cimap.ensicaen.fr/

## Slide 14: Radiation biology platform
Évolutions et adaptations des systèmes pour les années à venir :
passeur d’échantillons
Enceinte thermostatée / amélioration du pilotage
irradiations FLASH – Carbone (100 à 500 Gy / s)
contrôle des pulses en haute intensité
(évolution de la ligne / dosimétrie / radioprotection)
Contrôle de dose avec DOSION

## Slide 15
EPIC
Experimental Proton Irradiation at Curie
EPIC is located at the proton therapy center of Orsay (~30 minutes away from Paris) and is part of the radiation therapy and oncology department of Institut Curie.
3 proton therapy treatment rooms are available on weekday evenings or Saturdays.
The main beam characteristics are as follows:
30 MeV < Energy < 226 MeV (DE < 1 MeV)
5 mm < Field size < 150 mm
1E6 p/cm2/s < Flux < 5E8 p/cm2/s
epic@curie.fr
Irradiations modalities
Physics : detectors and electronic devices
Biology : in-vitro (cells) and in-vivo (mice, rats, …), access to RadeXp platform
conventional irradiations (to mimic clinical beams)
FLASH irradiations (ultra-high dose rate of several ~Gy/s)
minibeam irradiations (spatial fractionation of the dose created by specific collimators)
MonteCarlo simulations of the experimental conditions

## Slide 17: ResPlaNDIR
Autres plateformes:
  AIFIRA (Bordeaux).
    Proton < 3 MeV
      Irradiation de cellules par microfaisceau extrait à l’air
      Microfaisceaux de 1,5 mm
      Contrôle de dose par comptage des ions à l’aide d’un détecteur mince situé en amont de l’échantillon
      Vidéo-microscopie de fluorescence en ligne
  Archade => 2025
    Proton (250 MeV) à 12C (400 MeV/n)
  ARRONAX
    Proton (17, 30-68 MeV), Alpha (68MeV), Deuton (17-34MeV)
    P, 4He, 12C, 16O,… à 20 MV

## Slide 18: Intercomparaison des plateformes d’irradiation à l’aide de la dosimétrie alanine
Réseau RESPLANDIR
Hadrons
Rayons X
- Irradiateur conventionnel (220– 320 kV)
- SARRP ou SmART
- Irradiation localisée ou corps entier
Protons : 25 MeV, 65 MeV, 200 MeV
Dose : 4 – 20 Gy
- irradiation dans des puits de cellules
Contact: Morgane Dos Santos

## Slide 19: Microdosimétrie intercomparaison
Collaboration entre Centro Nacional de Microelectr´onica (IMB-CNM, CSIC), Bellaterra, Spain (équipe de Consuelo Guardiola) et le réseau Resplandir
0µm PMMA
500µm PMMA
840µm PMMA
Le dispositif pour étaler le pic de Bragg pour le faisceau alpha à Arronax
Mean lineal energy

## Slide 20
Le réseau resplandir regroupe plusieurs plateformes avec des caractéristiques uniques et complémentaires
Un travail d’intercomparaison pour la dosimétrie et la microdosimétrie est en cours
Les chantiers à venir:
Un questionnement pour récolter des informations détaillées sur chaque plateforme
Une page Web pour Resplandir (hébergement possible avec le site du GDR MI2B)
Une intercomparaison avec un modèle biologiques