## Slide 1
PIPERADE (parallèle à la ligne centrale DESIR)
  Purifier le faisceau pour spectroscopie assistée par piège
  Spectrométrie de masse des noyaux exotiques
Optimisation et caractérisation de PIPERADE au LP2iB avant installation à DESIR fin 2026
Développement des outils pour mise en œuvre des méthodes instrumentales (techniques de piégeage / mesures)
GPIB
L3K
Faisceaux
S3 et SPIRAL1
(30 keV)
Extraction
30 keV
Extraction
30 keV
ENTRETIEN ANNUEL PROJET 2025

## Slide 2
PIPERADE
P. Ascher et al., PIPERADE: A double Penning trap for mass separation and mass spectrometry at DESIR/SPIRAL2, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 1019 (2021) 165857
Purification trap (64mm Ø)
Measurement
trap (20mm Ø)
Extraction optics
Injection optics
Diaphragm (1mm Ø)
From
GPIB
MCP
Counting
ToF
Position
Designed and machined at MPIK Heidelberg

## Slide 3
Résultats reproductibles, en accord avec AME
Précision relative ~ 2.10-9
Etudes anharmonicités champ électrique, fluctuations champ magnétique, …
Problèmes avec les temps de conversion longs….
MESURES TOF-ICR

## Slide 4
  Optimisations spots, damping, etc….
  Printemps 2024 : Premières mesures de masse
To-do :
  2 problèmes
    Encore trop de gaz dans le deuxième piège
    Centre du piège bouge en fonction du temps
Conditions initiales
Magnetron damping
n+ excitation
Conversion magnetron
centre
mag
cyc
MESURES PI-ICR

## Slide 5
  2 problèmes
    Encore trop de gaz dans le deuxième piège
       changement de diaphragme prévu pour très bientôt (MPIK a réalisé 2 nouveaux diaphragmes)  OK
    Centre du piège bouge en fonction du temps  OK
Changement de diaphragme janvier 2025
MESURES PI-ICR

## Slide 6
Python Trap Scanner for DESIR (PTSD)
Scan all EPICS variables
Control trapping sequence
Signal acquisition
Position reconstruction
Data gating and fitting
Adaptable to various DESIR detector type

## Slide 7
Interface for PIPERADE Analysis (IPA)
Software dedicated to ToF-ICR and PI-ICR fitting and mass determination
Notes: specifically the pressure

## Slide 8
Random extraction
Ideal magnetron star template
Position on the detector
K. Ronxin, M1 Internship (2025)
SIMULATIONS EXTRACTION PI-ICR

## Slide 9
Ideal magnetron star template
Optimized extraction
Position on the detector
K. Ronxin, M1 Internship (2025)
SIMULATIONS EXTRACTION PI-ICR

## Slide 10
MESURES PI-ICR
PI-ICR measurements of with as reference with 100 ms of accumulation time
Mass excess – AME [keV]
Time
07/08/2025

## Slide 11
MESURES PI-ICR
08/08/2025
Précision relative ~ 2.10-9, mais systématiques encore à creuser, déviations de quelques 10-9
Etudes anharmonicités champ électrique, fluctuations champ magnétiques, instabilités alims, ….
Impact de la distorsion d’image sur la précision
Problèmes avec les temps d’accumulation de 1 seconde…. En cours
Tacc = 100 ms
Tacc = 1 sec
PI-ICR measurements of with as reference with 100 ms of accumulation time

## Slide 12
Upgrades of the setup
Faraday cup
Attenuation grid
Iris
MCP
delay line
New detection chamber (CF, attenuation grids, iris, removable MCP-DLD)
HV switches for trap potentials to be replaced by CGC switches
Technical upgrades for DESIR
  HV platforms
  electronics racks
  pumping
  alignment system
  e-gun
work achieved in closed link to DESIR project (L. Daudin)
detailed planning ongoing to plan a transfer end of 2026
Iris diaphragm for phase-dependent cleaning
M. Roche

## Slide 13
Publications
  P. Ascher et al., PIPERADE: A double Penning trap for mass separation and mass spectrometry at DESIR/SPIRAL2, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 1019 (2021) 165857, publié fin 2021
  Article en préparation M. Flayol sur les mesures ToF-ICR
Communications PIPERADE 2025
  EMIS 2025, C. Roumegou (GPIB/PIPERADE)
  EuNPC 2025, E. Rey-herme
  WS on nuclear masses for astrophysics, Darmstadt, G. Guignard
  ISOL-France WS 2025, G. Guignard
Thèses soutenues
  Mathieu Flayol, « Développement et caractérisation du double piège de Penning PIPERADE et mesures de masses d’isotopes riches en neutrons proches de N = 40 », soutenance le 29 novembre 2024
PIPERADE: publications, communications, thèses 2025

## Slide 14
L’intégralité du budget vient du projet DESIR (GANIL)
Une partie du budget est transféré directement au LP2iB (fluides + fonctionnement)
Le reste des commandes est passé par le GANIL
HELIUM LIQUIDE
2017 – 2019 Air Liquide 9€/Litre  21 k€ / an
2020 - 2021 Messer 16 €/Litre  35 k€ /an
2022 - 2023 Institut NEEL 43 €/Litre (ULISSE compris)  100 k€ / an
Depuis novembre 2023 : Messer 26€ / Litre  60k€ / an
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Investissement (Commandes GANIL) | 17 k€ (post-TRAP) | 17 k€ (pompage post-TRAP) | 105 k€ (PI-ICR, ampli, source) | 13.3 k€ (méca PI-ICR, switches GPIB) | 3.5 k€ | 9 k€ PIPERADE ( + 6 k€ GPIB) | Switches GPIB | Switches CGC + Chambre MCP ~25 k€
Budget Fonctionnement (LP2iB) | 9 k€ | 26 k€ | 11 k€ | 13 k€ | 8 k€ | 8,5 k€ | 9 k€ | ~ 10 k€
Fluides | 21 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 80 k€ | 108 k€ ! | ~ 60 k€ | ~ 60 k€ | ~ 60 k€
Missions | 3 k€ | 3 k€ | 3 k€ | 3 k€ | 3k€ | 3k€ | 3 k€ | 3 k€
PIPERADE: budget

## Slide 15
Permanents
Chercheurs groupe NEX
Pauline Ascher (RS) 0.6 ETP
Mathias Gerbaux 0.25 ETP (MdC)
Simon Lechner 0.25 ETP
Ingénieurs Service Instrumentation
Laurent Daudin (RT) – C/C EPICS, Détection, Instrumentation (0.2 ETP)
Benoît Lachacinski – C/C EPICS (soutien ponctuel)
Philippe Alfaurt – Vide, automatisme (soutien ponctuel)
Non-permanents
Post Doctorants
Emmanuel Rey-Herme (2023 - 2025) – CDD IN2P3  Poste permanent au CEA Saclay
Va poursuivre son implication depuis le CEA (sur des développements soft et peut-être du co-encadrement ?)
Pas de post-doc sur place actuellement
Doctorants
Mathieu Flayol (2021 – 2024) – Thèse IN2P3 (PIPERADE & JYFLTRAP) – Soutenance de thèse le 29/11/2024
 Extension post-doc DESIR de 3 à 6 mois  Post-doc à MIT
Gauthier Guignard (2024 – 2027) – Thèse Université (Bourse au mérite)
Ingénieur Service Mécanique
Mathieu Roche(soutien ponctuel)
PIPERADE: personnes/équipes concernées

## Slide 16
Budget demandé concerne principalement des RH à GANIL : 2 post-docs et 1 thèse
 Forces au GANIL pour commissioning puis premières manips PIPERADE à DESIR avec des faisceaux SPIRAL1 (masses des Cl riches en neutrons et des noyaux dans la région de 100Sn)
ANR PEPPER

## Slide 17
TO-DO 2026
  Investigation des problèmes dus aux temps longs de piégeage
  Finalisation de la caractérisation ToF-ICR et PI-ICR
  Upgrades DESIR
  Planning détaillé en discussions pour l’année qui vient, avec un transfert probablement prévu pour fin d’année 2026
Au-delà de 2026 (DESIR) :
  Soutien RH indispensable au GANIL (CR + technique) pour déménagement, installation, commissioning ET exploitation
  ANR PEPPER + chair d’excellence DESIR sont des bonnes options, mais aucune d’entre elles n’est certaine (pour PIPERADE)
CONCLUSIONS